| 屠宰环节非洲猪瘟自检实验室建设项目现场验收表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设单位：莆田市秀屿区产业集团有限公司秀屿区牲畜定点屠宰厂 |  |  |  |  |
| 项目建设地点：莆田市秀屿区东峤镇东兴村东蔡188号 |  |  |  |  |
| 项目验收时间： 2025.1.17 |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 省厅要求任务数量 | 实际完成情况 | 备注 |
| 1 | 一、实验室建设 | 检测区面积不少于30㎡ | 98㎡ | 省厅要求检测区至少设置三个功能分区，即样品前处理区、扩增观察区、无害化处理区。 |
| 2 | 1、样品前处理区 |  | 27㎡ | 检测区已设置样品前处理区、扩增观察区、无害化处理等三个功能分区。试剂准备区18.02㎡，清洁走廊22.54㎡。 |
| 3 | 2、扩增观察区 |  | 18.4㎡ |  |
| 4 | 3、无害化处理区 |  | 12.04㎡ |  |
| 5 | 4、安装监控设备 | 覆盖检测区每个环节 | 安装监控设备1套、3个摄像头 |  |
| 6 | 二、主要仪器设备配备 |  |  |  |
| 7 | 1、荧光定量PCR仪 | 1台 | 1台 | 品牌：天龙牌 |
| 8 | 2、离心机 | 1台 | 1台 | 品牌：赫西台式高速离心机 |
| 9 | 3、移液器 | 1套 | 4套 | 品牌：赛墨飞F3 |
| 10 | 4、冰柜 | 1台 | 1台 | 品牌：Leader牌水箱 |
| 11 | 5、移动紫外灯 | 1台 | 1台 | 紫外线消毒车，型号： CY-SJD-03 |
| 12 | 6、高压灭菌锅 | 1个 | 1个 | 久兴医疗器械教学用高压蒸汽灭菌器，型号：LSH-10 |
| 13 | 7、注射器、采血管、离心管等基本采样耗材 | 配备一定数量 | 有配备一定数量 |  |
| 14 | 8、防护服、口罩和手套等个人防护装备 | 配备一定数量 | 有配备一定数量 |  |
| 15 | 9、其它设备 | 无 | 定氮仪、电子天平、粉碎机等 |  |
| 专家组验收意见：经现场验收，该项目已按闽农综明传〔2019〕100号实施方案完成建设，同意验收。 |  |  |  |  |